项目采购需求

# 一、项目概况

江苏省淮安环境监测中心承担着淮安市及周边区域环境质量监测、污染源监督监测、应急监测等重要职能，实验室各类精密分析仪器是保障监测数据准确可靠的核心设备。为加强实验室仪器设备维保管理，确保实验室监测业务正常开展，中心计划为14台（套）实验室仪器设备购买2026年度维保服务（12个月）。通过专业化的维护保养服务，可确保仪器设备处于良好运行状态，降低故障率，延长使用寿命，保障环境监测工作的连续性、准确性和时效性，为环境管理决策提供可靠技术支撑。

表1  2026年江苏省淮安环境监测中心实验室仪器设备维护保养服务项目表

| 序号 | 名称 | 品牌型号及编号 | 要求 | 保内免费耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 安捷伦7890B（FPD+ECD+ECD）YQ-4-012 | 维修、保养 | 分流捕集阱、气路管 、分流平板 、喷嘴 |
| 2 | 气相色谱仪+吹扫 | 安捷伦7890B（FID+ECD） YQ-4-014 | 维修、保养 |  |
| 3 | 气相色谱仪 | 安捷伦7890A（FID+ECD） YQ-4-005 | 维修、保养 |  |
| 4 | 超高效液相色谱仪 | 安捷伦1290 YQ-1-226 | 维修、保养 | 流动相过滤头 、过滤白头、泵驱、脱气泵 |
| 5 | 气相色谱质谱联用仪 | 安捷伦7890B-5977B YQ-4-041 | 维修、保养 | 分流捕集阱 、气路管 、分流平板 、喷嘴 |
| 6 | 气质联用仪+吹扫捕集水土一体 | 安捷伦8890-5977B YQ-4-043 | 维修、保养 |  |
| 7 | 电感耦合等离子发射质谱仪 | 安捷伦icpms7700 YQ-4-007 | 维修、保养 | 气路管及接头、水路管及接头、密封圈 |
| 8 | 全自动定量浓缩仪（氮吹仪） | Vap S8P SB-1-180 | 维修、保养 | / |
| 9 | 加压流体萃取仪（快速溶剂） | 上海步琦E-916 SB-1-234 | 维修、保养 | / |
| 10 | 自动固相萃取仪 | 盛康AT1000 SB-1-237 | 维修、保养 | / |
| 11 | 顶空进样器 | 安捷伦7697A | 维修、保养 | / |
| 12 | 气体自动进样装置（带自动稀释功能） | ENTECH 7016D SB-1-239 | 维修、保养 | / |
| 13 | 气体预浓缩仪 | ENTECH 7200 SB-1-238 | 维修、保养 | / |
| 14 | 清洗/配气系统 | ENTECH 3100D SB-1-240 ENTECH 4700 SB-1-241 | 维修、保养 | / |

1、维保服务

1.1维保周期内，提供2次仪器预防性全维保服务，服务内容包含仪器内、外部清洁、仪器性能维护，排除仪器故障隐患，将仪器调试到最佳状态，并出具维保报告；

1.2清单所列仪器配套的样品前处理设备，维保范围包括工时和维修材料全免；

2、巡检服务

维保周期内提供4次仪器季度预防性巡检服务，巡检服务内容包含仪器的性能状况、水电气连接、摆放规划、报废建议，并出具巡检报告。

3、维修服务

3.1 设备维修人员在合同期内不限次数上门，30 分钟内给出响应，紧急维修 24 小时内上门服务，一般维修 48 小时内上门服务，一般故障 24 小时内解决，复杂故障 72 小时之内解决（不含订购零配件时间），设备报修之日起 7 日内未修复的，该设备的维保期延展计算，超过一天该设备维保期顺延一天（以此类推）；合同期限内报修而未在合同期限内修复的设备，不因合同期限已过而维保失效，供应商仍必须修复该仪器设备；

3.2 所有工程师的上门费、差旅费用、工时费以及维修费用、更换零备件的费用和维修中涉及的保内免费耗材均包含在本项目金额内；

3.3 清单所列仪器设备硬件方面所有的零备件由供应商提供，例如：主板、电路板、阀、点火线圈、各种传动部件等；日常分析所用耗材由采购方提供，例如：色谱柱、预处理小柱、小瓶、UV 灯源、进样注射器、进样针、进样口隔垫、衬管、O型环、垫圈、螺帽、火炬管、泵管、雾化器等；

3.4用于修复仪器设备的零备件必须是仪器原厂商的、全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准；

3.5所有用于修复仪器设备的零备件必须提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合格的进货渠道证明；

3.6用于维修仪器设备需要更换的零备件需经过采购方确认，方可投入使用，若供应商不能提供合格零备件，采购方有权自行采购原品牌原装零备件，产生的一切费用由供应商负责；

3.7更换的重要零备件应有一定的质保期（不低于12个月）；

3.8供应商的维修工程师进行维修工作后应由采购方进行现场验收交接，并填写设备维修报告，详细记录工作过程，并针对故障原因，给出可预防故障的改进措施，由采购方签字认可。

4、技术支持服务

4.1 维保周期内提供不少于 1 次仪器的操作培训和维修维护培训；

4.2 采购方如遇上级政府、行业主管、第三方认证机构等的检查、认证、重要实验或检测等重大事项，可事先通知供应商提供相应的故障防范措施，并在该项工作中提供专业人员到设备现场值守，保障仪器正常运行，直至重大事项终止。

5、技术报告编制

5.1供应商应建立维保维修技术档案，每次维保维修工作结束，需出具相关报告，由采购方填写意见并签字确认；

5.2供应商每年提供 1 次维修报告分析，给出所有维修的工作汇总报告，包括单台仪器的维修频次，单人报修次数，建议报废仪器，改进措施等。

5.3项目结束后，编制项目验收报告。

- 项目服务人员要求

- 6.1报修电话必须保证有人接听，须提供不少于二个人的手机号码（全天24小时不关机）；

- 6.2为保障服务质量，服务本项目的工程师必须为供应商的自有工程师，供应商不得将受托的项目转包或分包给其他任何主体；

6.3供应商应针对本项目指定项目负责人，负责人应具备相关仪器维修维护经验，上门服务的工程师应具备色谱、质谱、光谱等大型设备三年以上维修维护工作经验。

- 安全要求

7.1 为了避免工作事故，人身与设备损伤，供应商在现场期间，应遵守采购方的规章制度及其实验室相关安全规定；供应商应对工程师进行安全教育并采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用；

7.2 维保周期内供应商提供一次全面的实验室安全排查工作，包括用水，用电，用气安全，实验室危险源发现及预防，实验室安全改善意见等；

7.3 维保周期内针对实验室安全情况，供应商提供一次仪器使用安全培训；

8、验收指标

8.1 合同、采购文件、响应文件、相关的法律法规标准规范，均为采购方的验收依据；

8.2 验收方式：供应商对设备进行维保或故障修理完毕运行正常后，通知采购方进行验收；

8.3 采购方将根据验收依据对供应商的维保成果进行考核，如发现供应商的维保不符合要求，需按采购方的要求进行整改；

8.4 若供应商不配合采购方要求进行整改，采购方有权解除合同，且不承担任何赔偿责任。

8.5 若因供应商原因导致设备损坏的，则供应商须赔偿采购方一切损失。

8.6 若因供应商的原因在合理期限（15 天）内未及时修复或无法修复设备的，则采购方有权另行委托其他供应商维修，所需的一切费用由供应商承担，采购方视情有权终止该设备的维保合同。

8.7 若产生维保质量异议，采购方有权委托相关具有检验资质的机构针对维护保养成果进行检验，其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

# 二、供应商资格条件

1、供应商基本资格条件：应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：

（1）供应商近三年（2023 年 1 月以来）承担过实验室专业仪器设备维保类似项目业绩，维保项目必须包含气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、超高效液相色谱仪和电感耦合等离子发射质谱仪等设备（每个项目需提供合同、中标通知书或中标链接等证明文件复印件加盖公章），提供3家维保业绩证明；

（2）供应商需要有自有工程师（提供社保证明）且工程师具备气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、超高效液相色谱仪和质谱仪等培训证书。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

（5）本次采购不接受联合体响应，投标前需到现场进行勘探对接。