# 2026年度水质应急监测车载仪器设备运维服务

# 项目采购需求

## 一、车辆简介

江苏省淮安环境监测中心拥有一台水质应急监测车，车辆为改造后的江铃全顺，车内装载有常规五参数水质分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）（型号：S310；品牌：碧兴物联）、化学需氧量水质分析仪（型号：C310；品牌：碧兴物联）、高锰酸盐指数分析仪（型号：E310；品牌：碧兴物联）、氨氮水质分析仪（型号：C310；品牌：碧兴物联）、总磷水质分析仪（型号：C310；品牌：碧兴物联）、砷水质分析仪（型号A310；品牌：碧兴物联）、汞水质分析仪（型号：A310；品牌：碧兴物联）和总氮水质分析仪（型号：C310；品牌：碧兴物联）各1台，同时配套有碧兴物联定制的智能管理系统。

表1  2026年水质应急监测车车载仪器设备维护保养服务项目表

| 序号 | 维保项目 | 品牌型号 | 基本服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数水质分析仪 （水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） | 型号：S310 品牌：碧兴物联 | 每2周一次维保 |
| 2 | 化学需氧量水质分析仪 | 型号：C310 品牌：碧兴物联 | 每2周一次维保 |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 型号：E310 品牌：碧兴物联 | 每2周一次维保 |
| 4 | 氨氮水质分析仪 | 型号：C310 品牌：碧兴物联 | 每2周一次维保 |
| 5 | 总磷水质分析仪 | 型号：C310 品牌：碧兴物联 | 每2周一次维保 |
| 6 | 砷水质分析仪 | 型号A310 品牌：碧兴物联 | 每2周一次维保 |
| 7 | 汞水质分析仪 | 型号：A310 品牌：碧兴物联 | 每2周一次维保 |
| 8 | 总氮水质分析仪 | 型号：C310 品牌：碧兴物联 | 每2周一次维保 |
| 9 | 智能管理系统 | 品牌：碧兴物联 | 每2周一次维保 |

## 二、供应商运维服务资质及业绩要求

1、供应商基本资格条件：应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、成交供应商为本项目配备的运维人员应是自有工程师，应具备本科以上学历，持有中国环境监测总站颁发的水质自动监测培训合格证。

3、成交供应商承担过水质自动监测站运维服务及质控服务，具有相关水质运维及质控工作经验，可提供至少3个运维业绩合同及1个质控业绩合同作为经验证明。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次采购不接受联合体响应。

## 三、运行保障技术支持要求

1、服务期内，所有配备试剂的监测仪器应及时更换配套试剂，更换周期不得超过30天。同时根据实际情况更换仪器耗材，保障仪器正常运行。服务期内成交供应商需为采购方免费提供配套试剂，及必要耗材、配件，需在采购方所在地存放一套备用试剂耗材，同时负担配送费用。

2、每两周至少运行保障技术支持一次，配套的智能管理系统需能正常稳定运行，所有监测项目值能在系统中准确反映，车载仪器的校准、标样测试，根据测试过程和结果判断仪器运行情况，保证仪器测试结果准确可靠，运维人员需给采购方提供现场运维时的水印照片，并如实填写现场运维记录。每月进行一次应急车仪器与水质自动站仪器的实样测试比对，由采购方工作人员和运维人员共同进行，实样测试完成后监测结果形成记录备查。需检查整个系统运行状况，观察系统运行一个完整的周期。需进行车辆各部件运行检查，如车外照明、车内监控视频、车顶视频支撑杆、车辆支撑腿收放情况、UPS蓄电池电量情况等，上述部件出现非采购方人为损坏情况，成交供应商需负责联系相关单位进行维修，并承担相应费用。需检查仪表纯水桶、废液桶、洗手池纯水桶、废液箱情况，添加纯水及清理所有废液桶、废液箱，及时收集废液并由成交供应商统一处理，并承担处置费用，禁止废液泄露车厢内。

成交供应商必须将水质应监测车的废液和过期试剂按照国家相关法规要求，交付有危废处理资质的单位进行处置。在运行保障技术支持合同签订时，成交供应商必须提供其与处理单位委托合同，和处理单位资质证明（危险废物经营许可证）复印件，成交供应商对废液和过期试剂的处置承担一切经济、法律责任，禁止废液和过期试剂任意处置。

3、在每次更换试剂，或更换了仪器中的光源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件后，必须对仪器进行校准、标样测试，结果需符合性能要求。

4、提供系统远程应用和联网功能，并定期检查和运行保障技术支持。在使用过程中对存在一些可优化升级需求，成交供应商需要在原系统基础上进行优化及升级改造，保障采购人业务流程能够有序开展。

5、当期运行保障技术支持结束前一个月按相关技术规范及仪器使用说明书的要求对系统进行一次性能审核。

## 四、故障运行保障技术支持要求

故障检修是指针对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。当系统仪器出现故障时（包括工作日的非工作时间、双休日和国家节假日期间），应做到：

1、水质应急监测车设备、系统出现故障时，保证在1小时内赶赴现场处理。如遇水质污染应急事件，必须保证1小时内能响应，2小时内赶赴现场处理。

2、对于在现场能够诊断明确，且可通过更换配件解决的问题（例如电磁阀控制失灵、泵管爆裂、液路堵塞和灯源老化等问题），则在现场进行检修。

3、对于其他不易诊断和检修的故障，将发生故障的仪器或配件送仪器厂家进行检查和维修。

4、设备故障须在48小时内排除故障，确保水质应急监测车正常运行；如48小时内无法恢复正常运行，须使用备机替代。

5、在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于普通易损件的维修（如更换泵管、散热风扇、液路接头或接插件等）至少做标液校准；对于关键部件的维修（如对运动的机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件的维修），按仪器标准规范要求进行标准曲线和精密度检查。所有检修内容均按要求做好记录备查。

6、若遇到重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的某台或几台仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，成交供应商须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报采购人，解决方案经采购人书面同意后方可实施。

7、仪器及相关附属、辅助设备故障维修由成交供应商负责；对造成故障的配件、部件需要更换的，产生费用由成交供应商负责。

8、每两周工作内容

高锰酸盐指数分析仪维护：

（1）检查数据传输和报警模块是否正常。

（2）确保冷却水供应正常。

（3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。

（4）确保各个阀门正常。

（5）检查并更换老化的输送硫酸软管。

（6）检查并更换老化的ORP电极。

氨氮分析仪维护：

（1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃。

（2）检查并更换老化的氨氮管路系统。

（3）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。

（4）检查并更换老化的加热迂回管路。

（5）修正液位压力传感器参数。

五参数分析仪维护：

（1）检查数据传输和报警模块是否正常。

（2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。

（3）检查并更换老化的电极。

（4）确保清洗水供应正常。

总磷分析仪维护：

（1）检查数据传输和报警模块是否正常。

（2）确保试剂供应正常。

（3）清除消解池内水垢，疏通管道。

（4）确保各个阀门正常。

总氮分析仪维护：

（1）检查数据传输和报警模块是否正常。

（2）确保试剂供应正常。

（3）清除消解池内水垢，疏通管道。

（4）确保各个阀门正常。

化学需氧量分析仪维护：

（1）检查数据传输和报警模块是否正常。

（2）确保试剂供应正常。

（3）检查并更换易被腐蚀的管路。

（4）确保各个阀门正常。

砷分析仪维护：

（1）检查气敏膜，添加电解液

（2）检查并更换老化的蠕动泵管

（3）检查并更换老化的电极

（4）修正液位压力传感器参数

汞分析仪维护：

（1）确保试剂供应正常。

（2）检查并更换易被腐蚀的管路。

（3）确保试剂供应正常。

（4）确保各个阀门正常。

## 五、运维服务质量要求

1、负责进行运行保障技术支持的相关人员应按规程定期进行仪器运行保障技术支持、检查，同时填写相应的仪器运行保障技术支持记录，记录填写完成后，必须有采购方相关技术人员签字确认。

2、运行保障技术支持人员运行保障技术支持时应确认仪器供电正常，能够正常开机，工作状态稳定，管路通畅，试剂、实验用水充足，并及时收集废液、更新过期试剂，保持仪器干净整洁。

3、在运行保障技术支持仪器过程中，除定期进行仪器设备运行保障技术支持外，当仪器数据出现异常或较大波动时，也要进行仪器检查，排除故障。主要检查的内容至少包括:

（1）仪器试剂，耗材的消耗情况，及时进行更换或添加；

（2）仪器各部件状态，如是否出现管路漏液、用过的样品容器未取出等情况；

（3）检查仪器运行参数是否正常，如量程、吸光度、运行方法等。对仪器设备进行检查后，发现问题要及时进行处理。若仪器运行正常而数据仍然异常，可联系仪器厂家处理。

（4）标准溶液测定的相对误差要控制在10%内，如无法达到要求，应及时检查仪器，分析仪器出现较大偏差的原因，对仪器进行维修。

## 六、服务条款

1、满足上述详细技术参数、运行保障技术支持要求。

2、服务期内试剂、耗材、配件更换、系统及应用软件升级、运行保障技术支持、维修等费用均由成交供应商承担，出现质量问题免费维修。

3、服务期内每两周至少一次车辆及车载仪器的运行保障技术支持，试剂和耗材的更换周期不超过30天，如有突发环境监测事件，及时更换。同时收集清理废液，确保车内卫生。期间产生费用由成交供应商承担。运行保障技术支持人员在运行保障技术支持后需详细填写运行保障技术支持、校准记录。

4、服务期内当系统出现故障时，按照采购文件要求解决，故障处理结束后，及时报告采购人，由采购人确认故障处理情况。

5、服务期内当出现应急工作时，成交供应商需确保提供7×24小时及时的服务支持。

6、成交供应商需保证所有车载仪器设备更换的试剂、耗材及配件均来源于原厂。成交供应商需要在合同签订前提供原厂针对本项目的授权书。

7、运行保障技术支持期一年，从合同签订之日起计算。

## 七、运维服务项目比价资格确认

根据《江苏省淮安环境监测中心货物与服务类询价采购实施细则（暂行）》第六条规定要求，由购买方组织开展现场勘察对接，由购买方询价小组现场确认供应商是否具有运维服务能力，以此判定是否具有比价资格，不具备能力的潜在供应商，经购买方询价小组确认后可取消比价资格。

## 八、违约责任

1、成交供应商违约，购买方可扣除相应的履约保证金。

2、成交供应商未按采购需求约定的时间和质量标准提供服务，但未给购买方造成损失的，购买方可要求成交供应商整改，成交供应商在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，购买方应支付相应的服务费用；否则，购买方有权解除本合同。

3、成交供应商未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给购买方造成损失的，购买方可要求成交供应商按实赔偿；因成交供应商服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，购买方有权解除合同。

4、其他违约责任约定。