关于淮安汉方医院管理有限公司新建1台DSA项目生态环境影响报告表的批复
淮安汉方医院管理有限公司：

你单位报送的由南京瑞森辐射技术有限公司编制的《淮安汉方医院管理有限公司新建1台DSA项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据专家评估意见，结合淮安市生态环境局经开区分局对该项目现场检查意见，经研究，批复如下：

一、根据报告表评价结论、专家评估意见，在落实《报告表》中提出的各项污染防治和保护措施前提下，从环境保护角度考虑，我局同意你单位该项目在拟建地址建设。项目地点位于淮安市经济技术开发区通甫路8号医院病房楼2楼。项目内容为拟于病房楼2楼预留的DSA机房内新增1台DSA（型号：Alphenix INFX-9000V，最大管电压125kV，最大管电流1000mA，属于Ⅱ类射线装置），用于开展医疗诊断和介入治疗。

医院拟为DSA项目配备医师2人，技师1人，护士1人，辐射工作人员年工作时间250天，根据医院提供的DSA工作负荷，设备透视时间不超过33.3h/a，摄影时间不超过0.3h/a。你公司须在本项目取得辐射安全许可证之后方可开机使用。（具体工程详见报告表）。
二、在项目建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护和辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）中相应的剂量限值要求。

（二）机房入口处张贴满足标准要求的电离辐射警示标志及安装有开机提示的工作指示灯，机房防护门应设置闭门装置和门灯联锁装置，工作指示灯与机房防护门能有效联动。定期检查工作状态指示灯、监视装置和对讲装置等安全防护措施，确保正常工作。

（三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行，建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。明确与本项目相关的管理人员职责，从业人员须通过“国家核技术利用辐射安全与防护培训平台”相应专业类别考核合格后方可上岗。

（四）为本项目辐射工作人员建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时必须随身携带个人剂量报警仪和个人剂量计，并与有资质单位签订个人剂量检测协议，定期进行个人剂量监测（每季度不少于一次），每年组织不少于2次辐射工作人员进行健康体检。

（五）本项目须配备1台环境辐射剂量巡测仪和4台个人剂量报警仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，并建立检测台帐。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1-2次；每年1月31日前将上一年度放射性同位素与射线装置的安全和防护状况评估报告上传至国家核技术利用申报系统。

（六）你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批复后的《报告表》送达淮安市生态环境局经开区分局，项目建设和运行期间的现场监督管理委托淮安市生态环境局经开区分局负责。
三、本批复只适用于以上核技术应用项目，其它如涉及非放射性污染项目须按有关规定另行报批。本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

淮安市生态环境局                           

  2026年10月27日


抄送：淮安市生态环境局经开区分局、南京瑞森辐射技术有限公司
淮安市生态环境局                  2026年10月27日  

